附件：结核分子生物学耐药检测设备及传统药敏试验设备拟定采购需求

一、全自动医用PCR分析系统

1.主要用途：与配套的检测试剂盒共同使用，用于定性检测人体样本中的结核分枝杆菌复合群DNA同时用于一线二线抗结核药物耐药快速诊断；
2.检测通量：可同时检测多个结核耐药样本；

4.可适用多种样本类型（痰液和菌株等）；

5.检测模式：核酸提取、扩增、检测均在同一封闭试剂内完成。检测过程全密闭，有效防止交叉污染；

6.结果判读及报告：系统可实时采集荧光信号并自动生成实时扩增曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果；

7.质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控；

二、微生物药敏分析仪

1、报告方式：适应48孔、96孔分枝杆菌药敏检测板，能够生成药敏报告单；

2、信息存档：具有数据保存和查询功能；

3、结果判断方式：采用扫描的原理读取结果；通过底部扫描菌体沉淀判读结果；

4、药敏结果报告单：可根据实验需求进行报告单格式、药物排布和药物种类和浓度修改；

5、主要用途：适用于结核分枝杆菌药敏检测试剂盒中检测板判读结果（MIC法），用于定性抗结核药物耐药的快速诊断。

三、麦氏细菌浊度比浊仪

1.最小示值：≤0.01MCF或≤0.01mg/ml
2.测量范围：0-5MCF（麦氏细菌）或0-5mg/ml。

3.示值误差（准确度）：≤±5%。

4.支持语言：中文

5.重复性：≤1%

6.比色皿：配套相应比色皿，支持流式细胞管（12*75mm(±5mm)，5ml/个）

7.主要用途：适用于人体中结核分枝杆菌药敏检测中的磨菌等前处理，用于定性抗结核药物耐药的快速诊断。

